移动试验室采购项目

竞价文件

项目编号：JC-2025-WZ-001

采 购 人：福州海丝高速检测有限公司

2025年09月

目  录

第一章  竞价公告	1

第二章  竞价须知	4

第三章  合同条款及格式	6

第四章  采购内容及要求	15

第五章  附件--竞价文件格式	27

第六章  评审细则	44

### 第一章  竞价公告

福州海丝高速检测有限公司移动试验室采购项目以竞价方式确定1家供应服务单位。现欢迎国内合格报价人参加本项目采购活动。项目具体情况如下：

1.项目概况

项目编号：JC-2025-WZ-001

项目名称：移动试验室采购项目

2.采购内容

| 序号 | 货物名称 | 技术指标 | 数量（台或套） | 含税最高限价（元） | 税率（%） | 交货地点 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仪器设备 | 详见第四章“采购内容及要求” | 26 | 465830 | 13 | 采购人指定地点 | 合同生效后30个工作日内交货，进口设备2个月内交货。 |
| 2 | - 集装箱改造及装修 |  | 1 | 243000 | 13 |  | 合同生效后30个工作日内交货。 |

注：①本项目按1个合同包进行评审。报价人必须对本项目货物进行报价，也不能出现多个报价，否则其响应文件将按作废处理。

②本项目设有最高限价，报价人报价超出最高限价的，按作废处理。

3. 报价人资格要求：

3.1报价人应依法成立且满足如下要求：

- 报价人应是具备独立法人资格，且有能力提供采购货物及服务的国内外企业(报价人应在响应文件中提供企业营业执照并加盖报价人单位公章，如果是代理商，代理商要有授权代理证明）。

- 营业执照必须在有效期范围内。

3.2报价人不得存在下列情形之一，否则其响应文件将被拒绝：

（1）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；

（2）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。

3.3本项目不接受联合体报价。

3.4报价人自2022年1月1日以来在福建省高速公路采购招标中出现过在投标有效期内撤回投标、放弃中标、挂靠投标、围标串标等行为且在处理期限内的（以福建省交通运输厅网站公布的为准）或被福建省高速公路养护工程有限公司因供货质量不合格、供货不及时、合同执行不到位等原因列入不合格供应商名单（以福建省高速公路养护工程有限公司公司网站公布的为准），资格审查不予通过。

3.5在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/)中被列为失信被执行人的报价人，不得参加竞价。

3.6报价人需提供以下业绩：

（1）在中国境内近3年内至少有一个移动试验室的销售业绩；

（2）在中国境内近3年内有单个沥青及沥青混合料试验相关仪器设备销售额达45万元以上的业绩。

（注：1.须提供采购合同、发票、验收证明材料，并加盖供应商单位公章；2.验收证明材料可以为验收材料、结算材料中的一种，须加盖供应商单位公章；3.以上两项业绩需同时满足；4.近三年指：2022年8月1日至递交响应文件截止之日止）。

4.愿意参加本项目竞价的报价人，请于2025年09月 02日至2025年09月 08 日上午09时30 分福建省高速公路养护工程有限公司网站（网址：https://www.fjgsyh.com）中“经营管理/招标采购”下载竞价文件。

5.响应文件递交截止时间：响应文件应于2025年 09月08日上午09：30分（北京时间）前按下述地址送至福建省福州市仓山区林浦广场2号楼8楼开标室，逾期收到的或不符合规定的报价文件将被拒绝。报价开封时间、地点: 2025年 09月08日上午09：30（北京时间），福建省福州市仓山区林浦广场2号楼8楼开标室。

## 6.响应文件开启时间和地点：响应文件开启在响应文件递交截止时间的同一时间进行，地点为响应文件递交地点。邀请所有报价人的法定代表人或其授权的代理人参加开启会议，报价人未派代表参加开启会议的，视为默认开启结果。

7.本项目采用的评审办法：最低评审价法。

8.凡对本次采购提出疑问，请在响应文件递交截止时间之前三日以书面形式与福州海丝高速检测有限公司联系。

9.报价保证金：不作要求，无需递交。

10.联系方式

采 购 人：福州海丝高速检测有限公司

地    址：福建省福州市仓山区林浦广场2号楼8楼

联 系 人：柯女士

电    话：13609548344

第二章  竞价须知

| 序号 | 说明与要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：移动试验室采购项目 项目编号：JC-2025-WZ-001 |
| 2 | 采购人名称：福州海丝高速检测有限公司 采购人地址：福建省福州市仓山区林浦广场2号楼8楼 联 系 人：柯女士 联 系电话：13609548344 |
| 3 | 报价人资格合格条件： 1.报价人应依法成立且满足如下要求： （1）报价人应是具备独立法人资格，且有能力提供采购货物及服务的国内外企业(报价人应在竞价文件中提供企业营业执照并加盖报价人单位公章，如果是代理商，代理商要有授权代理证明）。 （2）营业执照必须在有效期范围内。 2.报价人不得存在下列情形之一，否则其响应文件将被拒绝： （1）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态； （2）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。 3.本项目不接受联合体报价。 4.报价人自2022年1月1日以来在福建省高速公路采购招标中出现过在投标有效期内撤回投标、放弃中标、挂靠投标、围标串标等行为且在处理期限内的（以福建省交通运输厅网站公布的为准）或被福建省高速公路养护工程有限公司因供货质量不合格、供货不及时、合同执行不到位等原因列入不合格供应商名单（以福建省高速公路养护工程有限公司公司网站公布的为准），资格审查不予通过。 5.在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/)中被列为失信被执行人的报价人，不得参加报价。 6.报价人需提供以下业绩： （1）在中国境内近3年内至少有一个移动试验室的销售业绩； （2）在中国境内近3年内有单个沥青及沥青混合料试验相关仪器设备销售额达45万元以上的业绩。 （注：1.须提供采购合同、发票、验收证明材料，并加盖供应商单位公章；2.验收证明材料可以为验收材料、结算材料中的一种，须加盖供应商单位公章；3.以上两项业绩需同时满足；4.近三年指：2022年8月1日至递交响应文件截止之日止）。 |
| 4 | 响应文件有效期：开启报价文件之日起30天内。 |
| 5 | 响应文件的份数：正本壹份，副本贰份。 |
| 6 | 响应文件递交截止时间:2025年09月08日9时30分（北京时间）。 |
| 7 | 响应文件开启时间：2025年09月08日9时30分（北京时间）。 |
| 8 | 本次评选将按最低评审价法进行评审（详见第六章、评审细则），项目设有最高控制价：708830元（仪器设备最高限价465830元，集装箱改造及装修最高限价243000元）。报价人应根据竞价文件要求，结合自身实际情况，对本项目进行完整报价，报价人首次报价或者经修正后的最终报价均不得高于上述规定的最高限价。 |
| 9 | 报价人在收到中选标通知书后 30天内签订设备采购合同。 |
| 11 | 响应文件作废： - 1.报价人只能投一份报价书，若有两份（含两份）以上报价，该响应文件作废不参与评审。 - 2.报价人必须对其响应文件中提供各种资料、说明的真实性负责。在评审过程中，如有发现报价人有为谋取中选而提供虚假资料欺骗采购人和评委的行为，将取消其中选资格，若在中选后和执行合同过程中发现其提供虚假资料的将取消其中选资格，给采购人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。评审过程中无论是否有对原件进行核实，报价人都必须对其提供各种资料、说明的真实性负责。 - 3.报价人的首次报价或者经修正后的最终报价均不得高于第四章第一条“采购内容”的最高限价。否则该响应文件将被视为未实质性响应竞价文件要求，其响应文件将被否决。 - 4.报价人的响应文件在实质上不响应或出现负偏离的以上相关要求的，该响应文件作废不参与评审。 |

- 第三章 合同条款及格式

合同编号：

采购人（甲方）：

报价人（乙方）：

甲乙双方本着平等、自愿、公平原则，就甲方向乙方购买以下设备事宜，经过友好协商，双方一致同意达成以下条款，以共同遵守：

- 合同金额

移动试验室采购项目合同总金额为人民币含税：   （￥   元），不含税人民币    (￥   元)。详细情况如下表

表1 仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 含税 单价 | 含税总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大写（不含税总价）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 大写（含税总价）： |  |  |  |  |  |  |  |

表2 集装箱改造及装修

| 序号 | 项目名称 | 项目说明 | 数量 | 含税 单价 | 含税总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大写（不含税总价）： |  |  |  |  |  |  |
| 大写（含税总价）： |  |  |  |  |  |  |

第二条  付款方式

1.付款方式及期限：根据到货期要求不同，分两批进行结算（国产货物为第一批，进口货物第二批）。同一批次货物全部运到采购人指定地点安装完毕并依据第四章3.3条款最终验收合格后，支付该批次货物合同金额的 90 %；从货物验收合格日期起计算，质保期内满足正常使用要求，支付该批次剩余的10 %质保金。

2.其他约定：1111111111111111111111111111111111111111。

第三条  收货单位

乙方应将本合同项下的设备根据合同约定或甲方的要求交付。

第四条  交货时间

乙方应将本合同项下设备在  年   月  日之前交付甲方指定的收货人。

第五条  交货方式及地点

乙方应自备交通工具将本合同项下的设备送货上门，并根据甲方的要求安装到位，调试合格。安装（含施工、安全防护、保险及安装所需器械等所有安装范围内费用）、调试、培训、税金、途中运输等费用由乙方全部承担）。

交货地点为甲方指定地点。

第六条  质量标准

乙方交付的货物应符合《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG 3410-2025、《公路工程集料试验规程》JTG 3432-2024行业标准，并符合本合同约定的标准（具体标准可另附件）。

双方对质量和技术标准的其他约定：满足现行标准要求。

第七条  风险承担

设备风险在交付前由乙方承担，交付后由甲方承担。

第八条  包装

乙方设备包装应采用防潮、防湿、防震、防锈的坚固材料进行妥善包装，耐野蛮装卸，该包装应符合设备适于长途运输的要求，以确保设备不因上述原因受损，使之完好安全到达目的地；包装费用由乙方承担。

设备包装的其他约定：木箱。

第九条  验收

验收标准：所有设备按移动试验室采购项目的竞价文件及合同中相关条款要求进行验收。设备必须原装且与竞价文件中相关条款一致，安装调试各项指标符合竞价文件中技术指标要求及国家相关现行有效规范要求（包括必须符合截至合同签订日期已公示执行日期尚未执行的），能通过甲方认定的机构检定、校准，并符合现场使用要求。

验收程序：设备验收分设备进场及安装调试检验、计量检定校准及最终验收三个阶段。

a.设备进场及安装调试检验

所有设备进场开箱验收时，甲方根据竞价文件中“货物报价表”逐一核对，如发现乙方提供货物与竞价文件中“货物报价表”内容有偏差，乙方必须在规定时间内无条件更换为合格的货物，由此情况造成甲方经济损失的由乙方承担。

b.计量检定校准

甲方在收到货物设备且经供方安装调试完成后30个工作日内，委托甲方指定的计量检定校准机构进行检定/校准，必要时乙方须配合。若检定、校准合格则相应费用由甲方负责，若检定、校准不合格则相应费用由乙方负责，并由乙方负责对仪器进行调整直至符合检定、校准标准。乙方在试验检测仪器货物设备安装调试计量检定、校准不合格时，应于30个工作日内重新安装调试完毕，计量检定合格后，质量保证期顺应延长。

c.最终验收

- 货物设备安装、调试并计量检定校准后，由乙方负责并会同甲方及有关部门按规定的验收标准要求进行最终验收，验收结果由双方确认签字。

- 第十条 技术支持及售后服务要求

10.1技术支持

1.乙方在安装调试时免费为甲方进行产品使用培训。

2.培训内容包括：培训应包括所有设备的技术维护培训和管理、应用培训（培训费用包含在投标报价中）直至操作人员对操作技术完全掌握为止。

10.2售后服务

本项目质保期自验收合格之日起 1 年，质保期结束后，乙方为甲方提供1年保修期。期间须按合同条款提供免费服务，非因操作不当造成要更换的零配件及货物设备由乙方负责包修、包换。乙方在质保期内须提供免费上门维修服务。如质保期内同一故障 1个月内发生 3 次，或在 2 个月内无法修复，乙方无条件换货。

在质保期内货物设备运行发生故障时乙方在接到甲方故障通知后1小时内响应，并在48小时内到达现场，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机；96小时内不能排除故障的，质保期内乙方应予以更换新货物设备或提供代用货物设备；对造成的损失按合同规定赔偿及承担违约责任。在质保期 1 年内出现货物设备质量问题的，甲方则有权要求免费更换整机，更换货物的质保期从更换之日起相应顺延。

保修期的服务要求：保修期内，乙方应提供负责对货物设备提供售后服务，期间产生的人工费（包括但不限于差旅、住宿、伙食等）由乙方承担。

第十一条  权利瑕疵保证

甲乙双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定和其他相关法律规定；乙方保证对交付的货物拥有合法、有效、完整的所有权，保证没有任何第三方对本合同项下的设备物品主张权利。

第十二条  不可抗力

任何一方由于不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力的事件导致不能履行合同时，应立即通知对方并采取合适的措施避免损失扩大，在不可抗力事件结束后天内向对方提交相关部门出具的不可抗力事件的书面证明文件。在发生不可抗力的情况下，双方可友好协商延期履行、部分履行或者解除合同，并可以根据具体情况免除相应的责任。

第十三条  违约责任

1．合同任何一方无故解除合同的，违约方应向守约方支付合同总金额的10 %的违约金，并赔偿损失。

2．乙方逾期交货，逾期时间在30天以内的，应按每逾期一日向甲方支付人民币500元的违约金，逾期时间超过30天的，甲方有权解除合同并要求乙方承担合同总价20%的违约金。甲方逾期付款，应逾期天数每天承担合同总额的0.04%的违约金，但总额不超过应付合同款项的5%。

3．乙方交付的设备物品不符合质量标准或存在质量和权利瑕疵的，应承担本合同总价 20 %的违约金，同时甲方有权单方解除合同并要求乙方赔偿损失。

4．乙方交付的设备，存在短缺或毁损的，应在收到乙方通知后15日内予以补足或重新更换，由此产生费用自行承担。如在乙方通知交货的期限内未更换的，视为逾期交货。按本条第2项承担违约责任。

第十四条  争议解决

本合同履行过程中发生的任何争议，由双方协商解决；协商不成，双方共同选择第2种方式解决争议：

1.向福州仲裁委员会申请仲裁；

2.向甲方所在地有管辖权的法院起诉。

十五、通知及送达

1.本合同项下或与本合同有关的所有通知均应以中文书就，并以传真、专人递送、快递或挂号邮件方式，按下述地址向有关方送达。

甲方:

负责人或联系人：

通讯地址：

邮政编码：

电话：

乙方:

负责人或联系人：

通讯地址：

邮政编码：

电话：

2．通知在下列时间视为送达：若以传真方式发送，在发送通知的传真机以传送报告形式确认发送成功之时视为送达；若以专人递送、快递方式发送，以收件人签收之时视为送达；或若以邮资预付的挂号邮件方式递送，以投邮后第5日视为送达。

3．任一方变更通讯地址的应及时以书面方式通知对方，对方在未得到正式通知之前，将有关文件送达该方原地址即视为已送达。

4．各方一致同意将本条所列地址作为仲裁和/或诉讼（如有）文书的送达地址。

第十六条  其它约定

1．1111111111111111111111111111111111111111。

2．1111111111111111111111111111111111111111。

第十七条  附则

1．本合同经双方法定代表人（或授权委托代理人）签字或盖签名章，并加盖双方公章或合同专用章后即生效，双方履行完毕合同约定的义务时止。

2．本合同附件、设备供应清单、双方确认的报价单等均属本合同组成部分。

3．本合同正本一式  捌  份，甲乙双方各执  肆  份。

（以下无正文）

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人                             法定代表人

或其委托代理人（签字）：               或其委托代理人（签字）：

年    月    日                         年    月    日

- 廉 政 合 同

为全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，全力推进全面从严治党，不断深化党的纪律建设，严格落实中央“八项规定”精神，进一步完善监督制约机制，防止发生商业贿赂、谋取不正当利益等违法违纪行为，保证物资、服务采购优质高效，维护采购各方合法权益，切实做好采购过程中的党风廉政建设工作，根据国家有关物资、服务采购管理法律法规和廉政建设各项法律法规，采购项目法人                                 （以下简称“甲方”）与                               （以下简称“乙方”），特订立如下合同。

一、甲乙双方的权利和义务

1、严格遵守国家法律法规以及有关党风廉政建设的各项规定，恪守职业道德规范，严格执行                             合同文件，自觉按合同办事。

2、贯彻落实中央“八项规定”、“六项禁令”和关于改进作风、厉行节约的各项规定精神，建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

3、双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反物资、服务采购管理规章制度。

4、发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

5、发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

二、甲方义务

1、甲方工作人员及其配偶、子女及其配偶等亲属和特定关系人不得以任何理由索要或接受乙方的礼品、礼金、提货券、消费卡、微信红包、土特产品、贵重物品和有价证券、股权、其他金融产品等财物，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用，不得以任何形式向乙方索要和收受回扣或变相收受贿赂。

2、甲方工作人员严禁组织和参与赌博活动，不准出入私人会所，不得以任何形式或名义接受可能影响公正执行公务的的宴请或者请钓、旅游、健身和其他娱乐活动安排，不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3、甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

4、甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方采购有关的物资、服务供应、工程分包、劳务等经济活动等。

5、甲方工作人员要秉公办事，不准吃拿卡要、营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动。

三、乙方义务

1、乙方应当通过正常途径开展相关业务工作，不得以任何理由向甲方工作人员及其配偶、子女及其配偶等亲属和特定关系人行贿或赠送礼品、礼金、提货券、消费卡、微信红包、土特产品、贵重物品和有价证券、股权、其他金融产品等财物。

2、乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或甲方工作人员个人支付的任何费用。

3、乙方不得以任何理由组织安排甲方工作人员及其配偶、子女参与可能影响公正执行公务的宴请或者请钓、旅游、健身、娱乐等活动。

4、乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就有关工作问题进行私下商谈或者达成默契。

5、乙方不得为甲方和甲方工作人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

四、甲乙双方如发现对方工作人员有违反上述条款者，应立即向甲方纪检监察部门举报，举报电话：0591-38358229，举报邮箱：jw@fjgsyh.com。

五、本采购项目进行中，如发现甲方工作人员违反上述条款者，视情况给予批评、通报、警告直至开除；情节严重的，将追究其经济与法律责任；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

六、本采购项目进行中，如发现乙方工作人员违反上述条款，甲方有权对乙方进行经济处罚，处罚金额不低于项目合同总金额的5%；情节严重的，甲方有权将乙方清理出库，且三年内不得重新入库，并将追究其经济与法律责任。

七、本合同作为                                            合同的附件，与                                     合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

八、本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该采购项目完成后止。

九、本合同执行情况的监督检查由甲乙双方或双方上级单位的纪检监察机关负责。

十、本合同一式 捌 份，由甲乙双方各执 肆 份，甲乙双方纪检监察部门各存一份备案。

甲方：                             乙方：

法 定 代 表 人                       法 定 代 表 人

或                                   或

其授权的代理人：                     其授权的代理人：

日期：                               日期：

- 采购内容及要求

- 采购内容

- 表1 仪器设备

| 序号 | 仪器名称 | 技术指标 | 数量（台或套） | 含税最高限价（元） | 税率（%） | 交货地点 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 压实沥青混合料密度试验器 | 详见第四章“采购内容及要求” | 1 | 465830 | 13 | 采购人指定地点 | 合同生效后30个工作日内交货。 |
| 2 | - 电热恒温鼓风干燥箱 |  | 2 |  | 13 |  |  |
| 3 | - 电子天平（量程15kg，精度0.1g） |  | 1 |  | 13 |  |  |
| 4 | - 电子天平（量程5000g，精度0.01g） |  | 1 |  | 13 |  |  |
| 5 | - 沥青标准集料筛 |  | 1 |  | 13 |  |  |
| 6 | - 钢直尺 |  | 2 |  | 13 |  |  |
| 7 | - 数显卡尺 |  | 1 |  | 13 |  |  |
| 8 | - 马歇尔自动击实仪 |  | 1 |  | 13 |  |  |
| 9 | - 多功能电动液压脱模器 |  | 1 |  | 13 |  |  |
| 10 | - 马歇尔稳定度试验仪 |  | 1 |  | 13 |  |  |
| 11 | - 最大理论密度仪 |  | 1 |  | 13 |  |  |
| 12 | - 燃烧法沥青含量定仪（燃烧炉） |  | 1 |  | 13 |  |  |
| 13 | - 自动沥青混合料拌合机 |  | 1 |  | 13 |  |  |
| 14 | - 插入式温度测定仪 |  | 1 |  | 13 |  |  |
| 15 | - 恒温水浴 |  | 1 |  | 13 |  |  |
| 16 | - 路面取芯机 |  | 1 |  | 13 |  |  |
| 17 | - 沥青路面渗水仪 |  | 1 |  | 13 |  |  |
| 18 | - 构造深度仪 |  | 1 |  | 13 |  |  |
| 19 | - 手动芯样切割机 |  | 1 |  | 13 |  |  |
| 20 | - 路面横断面尺 |  | 1 |  | 13 |  |  |
| 21 | - 三米直尺 |  | 1 |  | 13 |  |  |
| 22 | - 红外热成像仪 |  | 1 |  | 13 |  | 合同生效后2个月内交货。 |
| 23 | - 无核密度仪 |  | 1 |  | 13 |  |  |
| 24 | - 移动拖车静音箱式柴油发电机组 |  | 1 |  | 13 |  | 合同生效后30个工作日内交货。 |

- 表2 集装箱改造及装修

| 序号 | 项目名称 | 项目说明 | 数量 | 含税最高限价（元） | 税率（%） | 交货地点 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全新定制集装箱 | 详见第四章“采购内容及要求” | 1 项 | 243000 | 13 | 采购人指定地点 | 合同生效后30个工作日内交货。 |
| 2 | 集装箱切割改造装修 |  | 1 项 |  |  |  |  |
| 3 | 设备自装卸液压系统 |  | 1 项 |  |  |  |  |
| 4 | 空调 |  | 1 项 |  |  |  |  |
| 5 | 设备的紧固件 |  | 1 项 |  |  |  |  |
| 6 | 其他设备 |  | 1项 |  |  |  |  |
| 7 | 图纸 |  | 1项 |  |  |  |  |

注：①本项目按合同包进行评审。报价人必须对本项目货物进行报价，也不能出现多个报价，否则其响应文件将按作废处理。

②本项目设有最高限价，报价人的报价超出最高限价者，将按作废处理。

③报价人的报价应包含货物的制造、包装、运输（送至采购人指定地点）、装卸、保险、安装、现场施工、调试、维护升级、验收、人员培训、利润、税金、安全、质保期内的保修、以及所有根据合同或其它原因应由报价人支付的税金和其它应缴的一切费用。

④本次采购仪器设备生产日期必须是2025年01月01日之后。

### 二、技术规格

（一） 概述

1.1本次采购为福州海丝高速检测有限公司的移动试验室采购。要求报价人提供先进和可靠的货物，并根据竞价文件负责所投货物的采购、运输、装卸、安装、调试、验收、技术培训和售后服务等工作。

1.2报价人提供的所有货物必须具有在中国境内的合法使用权和用户保护权且为全新、原装品牌的货物，符合国家的有关标准要求。报价人所提供的服务应符合国家相关法律法规。

1.3报价人提供的货物中如有配套使用的相关软件，必须是正版的、合法的。如有纠纷由成交人承担全部责任。

1.4报价人应在竞价文件中详细说明其投标货物的品牌规格型号、配置技术参数、厂家名称等情况。报价人提供的产品制造标准、安装标准及技术规范等必须符合相应的国家标准，行业标准及规范要求。

1.5报价人的响应文件对竞价文件规定的技术规格和要求不得出现负偏离。

1.6报价人在填写货物报价表时必须按本项目“货物报价表”中的货物名称对应的序号顺序进行填写，不得更改。

- 技术规格和要求

- 表1 仪器设备

| 序号 | 仪器名称 | 数量 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 压实沥青混合料密度试验器 | - 1台 | - 1.水箱有效容积：约83L；网篮均可全自动升降； - 2.制冷压缩机功率：1/4匹； - 3.电热管功率：1.3kW； - 4.循环水泵流量：10L/min； - 5.电子浸水天平：最大称量：15㎏；称重感量：0.1g； - 6.水浴控温精度：（25±0.5）℃； - 7.工作电源：AC（220±10%）V，50Hz； - 8.整机功耗：不大于1600W； - 9.配置高精度电子天平，采用高精度温控仪，“高精度温控仪+微电脑控制技术”控制水浴温度。 |  |
| 2 | - 电热恒温鼓风干燥箱 | - 2台 | - 1.立式，工作室尺寸(宽×深×高）：约500×600×750（mm）功率约2600W； - 2.温度调节范围：RT+10～300℃； - 3.横向风循环结构，利于空气混匀，空间利用率高，干燥速率快； - 4.不锈钢内胆;外带有观察窗； - 5.加热采用镍铬合金加热丝加热； - 6.温度波动度：±1℃； - 7.带定时功能。 |  |
| 3 | - 电子天平 | - 1台 | - 量程15kg，精度：0.1g，高准确度级，可充电。 |  |
| 4 | - 电子天平 | - 1台 | - 量程5000g，精度：0.01g，高准确度级。 |  |
| 5 | - 沥青标准集料筛 | - 1套 | - 方孔筛0.075mm～53mm |  |
| 6 | - 钢直尺 | - 2把 | - 量程：500mm，精度1mm。 |  |
| 7 | - 数显卡尺 | - 1把 | - 0～300mm，精度：0.01mm。 |  |
| 8 | - 马歇尔自动击实仪 | - 1台 | - 全自动标准马歇尔击实仪，满足《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG 3410-2025规程要求； - 1.通过电子计数器设定所需击实次数； - 2.击实锤：压实头底面直径98.5mm±0.5mm，厚度不小于12.5mm，导杆直径16mm，滑块质量为4536g±9g,自由落高为457.2mm±1.5mm；击实锤总质量为7850g±50g； - 3.击实预置范围：0~9999次可设置； - 4.锤击频率：55-68次/分； - 配置通用脱模器，标配马歇尔试模30个。 - 5.配置大型击实锤，压实头底面直径149.4mm±0.2mm,厚度不小于12.5mm，导杆直径16mm，滑块质量为10210g±10g,自由落高为457.2mm±2.5mm，配套大型击实试模6个。 - 6.击实台：由硬木墩、钢板和底座等组成。硬木墩长×宽为(200mm±5mm)×(200mm±5mm)、高为455mm ±5mm,宜采用密度为0.67-0.77g/cm3的干燥层压硬木。硬木墩顶部为低碳钢板，其尺寸为(305mm±5mm) ×(305mm±5mm)×(25mm±2mm)。硬木墩底部为底座，通过4根螺栓将钢板、硬木墩固定在底座上，每根螺杆的张紧扭矩相当于10N·m±1N·m(M10螺纹上)。底座为长×宽不小于450mm×450mm、高200mm±5mm的实心水泥混凝土块(密度不小于2.2t/m3),或厚度不小于200mm的实心混凝土板。 |  |
| 9 | - 多功能电动液压脱模器 | - 1台 | - 1.系配合电动击实仪试件脱模，液压上下降； - 2.配有三种试模定位板及顶帽，配置不小于厚度12.5mm圆形钢块，标准试件时钢块直径不小于100mm，大型试件时钢块直径不小于151mm； - 3.最大脱模力：150KN； - 4.最大脱模高度：240mm，上下升速度：约120mm/min； - 5.电磁阀，AC220V双向电磁阀油泵，G型齿轮泵油箱，额定容量约8L。 |  |
| 10 | - 马歇尔稳定度试验仪 | - 1台 | - 1.测试荷载：（0～50.00）kN，测量误差：±0.05%（F.S）； - 2.测试位移：0mm～10mm，测量误差：±0.5%（F.S）； - 3.加载速率：（50±5）mm/min； - 4.工作电源：AC（220±10%）V，50Hz； - 5.整机功耗：不大于700W； - 6.配套劈裂夹具。 |  |
| 11 | - 最大理论密度仪 | - 1台 | 1.电源电压：AC（220±10%）V、50Hz； 2.容器容积：4000ml×2只； 3.真空泵功率：160W； 4.负压容器内负压：3.7kPa（27.5mmHg±2.5mmHg），允许偏差±0.3kPa； 5.振动机功率：30W； - 6.外形尺寸：580mm×580mm×600mm（长×宽×高）。 |  |
| 12 | - 燃烧法沥青含量定仪（燃烧炉） | - 1台 | - 1.在燃烧过程中内置天平自动监测样品重量，天平精度0.1克，天平采用进口专用天平； - 2.具有自动开始打印报告功能； - 3.采用高温过滤系统：具有后燃烧室二次燃烧及高温过滤器技术； - 4.控制界面可以方便输入正或负修正系数； - 5.沥青燃烧炉可自动检测测试终点，误差小于0.01%； - 6.沥青含量的测试精度达：0.10%； - 7.温度范围：200～650℃，燃烧后应达到850℃以上。 配2套网篮。 |  |
| 13 | - 自动沥青混合料拌合机 | - 1台 | - 1.拌和量：至少20升（设有放入矿粉、纤维专用的加料口）； - 2.控温范围：室温～200℃（石棉网电热套式加热，温度不过冲）； - 3.控温精度：±5℃（彩色液晶触摸屏幕显示）； - 4.控时范围：0～999秒； - 5.控时精度：±1秒； - 6.拌合桨转速：自转70-80圈/分；公转40-50圈/分； - 7.拌合电机：380伏、1400转/分； - 8.升降电机：380伏、1400转/分； - 9.拌和温度具有自动调节控制功能，并可自动控制拌和时间，实现了操作自动化； - 10.采用数字显示器。 |  |
| 14 | - 插入式温度测定仪 | - 1把 | - 数显直读，量程：400℃，精度：0.1℃。 |  |
| 15 | - 恒温水浴 | - 1台 | - 1.水浴容量：88～92（L）； - 2.温控范围：（室温+5）℃～70℃； - 3.控温精度：±0.1℃； - 4.加热装置：电加热器，功率约2400W； - 5.水浴循环：磁力循环泵自动循环。 |  |
| 16 | - 路面取芯机 | - 1台 | - 1.最大钻孔取芯直径：Φ200mm； - 2.最大钻孔取芯深度：700mm(可配加长杆)； - 3.钻孔方向：垂直向下； - 4.启动方式：手动启动； - 5.钻头形式：金刚石钻头，内径100±2mm、150±2mm，深度可调，各配2个； - 6.配套动力：汽油机； - 7.5.5马力，进口汽油发动机； - 8.配专用拆卸钻头扳手一套。 - 9.金刚石钻头速率：1000r/min。 |  |
| 17 | - 沥青路面渗水仪 | - 1个 | - 1.上部盛水量筒由透明有机玻璃制成，容积600ml上有刻度，在100ml及500ml处有粗标线，10mm高度为20mL； - 2.下方为透明有机玻璃筒； - 3.底座：为铝制或不锈钢材质，下方开口内径150mm-151mm，外径300mm，上方中部有一个出水孔直径为25mm±2mm， - 4.渗水仪内部设有一个活塞，底部为橡胶塞，外径稍大于出水孔孔径； - 5.半自动式，渗水仪内部设有一个液位传感器，试验时显示器实实时显示液面高度和渗水系数； - 6.套环：变厚度金属圆环，底部为刀口，外径为149mm～150mm,宽度5mm,上壁厚约个5mm； - 7.配重：铸铁或不锈钢，两块1/2圆或四块1/4圆，总质量约10kg。 |  |
| 18 | - 构造深度仪 | - 1套 | - 1.量砂筒，容积为25mL±0.15mL； - 2.推平板：木质或铝制，直径50mm，底板粘贴一厚1.5mm的橡胶片，上面有一圆柱把手； - 3.配挡风板。 |  |
| 19 | - 手动芯样切割机 | - 1台 | - 1.锯切芯样直径:φ50、φ75、φ100、φ150； - 2.锯切试件长度:大于40mm； - 3.配件：金刚石锯片2片。 |  |
| 20 | - 路面横断面尺 | - 1套 | - 1.断面尺长度：0.5-3.8m 可调； - 2.深度测量精度：1mm; - 3.材质：金属制直尺； - 4.显示方式：深度尺游标数显。 |  |
| 21 | - 三米直尺 | - 1套 | - 1.材质：铝合金材质； - 2.长度：3m公路尺； - 3.塞尺精度：0.2mm； - 4.配水平泡、手提扣、转轴连接扣。 |  |
| 22 | - 红外热成像仪 | - 1台 | - 1.红外分辨率：不小于384×288像素； - 2.热灵敏度（NETD）30℃时：75mk； - 3.温度范围：-20℃至+650℃； - 4.温度精度：±2℃或2%取大值； - 5.图像帧频：30Hz； - 6.调焦方式：自动对焦； - 7.镜头识别：自动识别； - 8.全局温度修正：支持发射率、环境温度、反射温度、相对湿度、测温距离、红外窗口(温度和透过率)修正 - 9.全辐射视频录制：支持可供分析的热像视频录制； - 10.本机分析：设备直接分析热像照片或视频； - 11.PC分析软件：支持温度曲线分析、报告生成，支持全辐射视频帧级分析； - 12.拍摄功能：摄像头硬件1300万像素，工业级数码相机； - 13.拍摄模式：单帧拍摄和定时拍摄； - 14.数据连接：支持蓝牙、USB、HDMI、PC全辐射热像视频流； - 15.防护等级：IP52； - 16.工作温度：-10℃至+50℃； - 17.抗跌落：1米跌落测试； - 18.重量：小于1.5kg。 | - 进口设备 |
| 23 | - 无核密度仪 | - 1台 | - 1.测量原理：采用电磁波反射技术（非核子法），通过介电常数变化计算沥青混合料的密度； - 2.测量深度范围：25mm至100mm； - 3.精度满足：0.003g/cm3； - 4.测量显示：密度、压实度、表面温度、混合料名称； - 5.集成温度传感器范围：-17.7℃至177.6℃； - 6.测量速度：1.5-3秒/次； - 7.环境适应性：IP65防尘防水、锂电池续航、工作温度-10℃至50℃； - 8.存储容量：能够存储上千条数据； - 9.输出方式：USB、蓝牙或无线传输； - 10.操作特征：显示器、状态条、项目细节、混合料细节、数据存储、报告、GPS控制、软件升级、数据管理、时间和日期设置、单位、计算器、客户支持、用于可编程的目标密度、用户可更换的电池； - 11.支持连续模式、单点模式、分隔模式和取平均值模式。 | - 进口设备 |
| 24 | 移动拖车静音箱式柴油发电机组 | 1台 | 1.功率/容量（kW/kVA）：≥30/37.5 2.额定电压（V）：≥380V 3.额定频率（Hz）：≥50 4.额定电流（A）：≥54.1 5.额定功率因数：≥0.8（滞后） 6.噪音：≥98dB（A）@1m 7.额定转速（r/min）：≥1500 8.相数及接法：三相四线、星形接法 9.冷却方式：闭式循环强制水冷 10.启动方式：DC24V 电启动 11.调速方式：电子调速 12.调压方式：自动 13.励磁方式：无刷励磁 14.绝缘等级：≥H 15.防护等级：≥IP23 16.控制方式：手动 17.散热水箱设计温度（℃）：≤45 18.燃油：0#柴油 19.移动底盘 |  |

| 序号 | 项目名称 | 项目说明 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全新定制集装箱 | 1.全新集装箱及运输到甲方指定地点； 2.集装箱尺寸：长度8m、宽度3.0m；高度2.9m； 3.集装箱箱体材质：Q235型钢，厚度2mm。 | 1 项 |
| 2 | 集装箱切割改造装修 | 门窗、空调等预留位置切割及门窗框方管焊接，结构加强。 | 1 项 |
|  |  | 空调外机保护罩、排风扇外罩。 | 1 项 |
|  |  | 水电及设备管路预埋安装，电箱、进水管等，其中大功率设备需配置独立空开。 | 1 项 |
|  |  | 箱体加固预埋件铺设（台面及设备加固预埋件）。 | 1 项 |
|  |  | 1.保温层：阻燃板厚度9mm（外层）、岩棉条厚度50mm（中间层）、 2.地板：PVC板厚度2mm； 3.墙板：竹炭纤维板。 | 1 项 |
|  |  | 定制击实仪单独防震底座（接地、固定、预留膨胀螺丝孔）。 | 1 项 |
|  |  | 门窗隔断等安装（至少配备1个指纹密码锁） | 1 项 |
|  |  | 钢结构试验台面定制安装： - 1.边试验台尺寸：3500×630×800mm，一套； - 2.转角台尺寸：900×900×800mm，两套； - 3.水池尺寸：800×630×800mm，一套（下方配备60L储水箱，含抽水泵）； - 4.工作台尺寸：900×630×800mm，一套 。 | 1项 |
| 3 | 设备自装卸液压系统 | 液压自动装卸脚及配套液压设备、管线： - 1.配备四个液压杆，可折叠伸展，可同步升降，升降高度约1.6m，单柱承重10t； - 2.配备24V铅酸电池。 | 1 项 |
| 4 | 空调 | 格力，3P变频冷暖挂机1台。 | 1 项 |
| 5 | 设备的紧固件 | 设备固定件设计加工，五金加工件。 | 1 项 |
| 6 | 其他设备 | 1.显示器尺寸：50寸； 2.监控系统：高清摄像头1个、1T内存SD卡1个、可接12V铅酸电池； 3.消防设备：2个3kg手提式干粉灭火器。 | 1项 |
| 7 | 图纸 | - 1.集装箱改造布局； - 2.线路布局。 | 1项 |

- 表2集装箱、改造及装修

- （三） 服务要求

3.1技术支持

1 .乙方在安装调试时免费为甲方进行产品使用培训。

2 .培训内容包括：培训应包括所有设备的技术维护培训和管理、应用培训（培训费用包含在投标报价中）直至操作人员对操作技术完全掌握为止。

3.2售后服务

本项目质保期自验收合格之日起 1 年，质保期结束后，乙方为甲方提供1年保修期。期间须按合同条款提供免费服务，非因操作不当造成要更换的零配件及货物设备由乙方负责包修、包换。乙方在质保期内须提供免费上门维修服务。如质保期内同一故障 1个月内发生 3 次，或在 2 个月内无法修复，乙方无条件换货。

在质保期内货物设备运行发生故障时乙方在接到甲方故障通知后1小时内响应，并在48小时内到达现场，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机；96小时内不能排除故障的，质保期内乙方应予以更换新货物设备或提供代用货物设备；对造成的损失按合同规定赔偿及承担违约责任。在质保期 1 年内出现货物设备质量问题的，甲方则有权要求免费更换整机，更换货物的质保期从更换之日起相应顺延。

保修期的服务要求：保修期内，乙方应提供负责对货物设备提供售后服务，期间产生的人工费（包括但不限于差旅、住宿、伙食等）由乙方承担。

3.3验收方式

验收标准：所有设备按移动试验室采购项目的竞价文件（及合同中相关条款要求进行验收。设备必须原装且与竞价文件中相关条款一致，安装调试各项指标符合竞价文件中技术指标要求及国家相关现行有效规范要求（包括必须符合截至合同签订日期已公示执行日期尚未执行的），能通过甲方认定的机构检定、校准，并符合现场使用要求。

验收程序：设备验收分设备进场及安装调试检验、计量检定校准及最终验收三个阶段。

a.设备进场及安装调试检验

所有设备进场开箱验收时，甲方根据竞价文件中“货物报价表”逐一核对，如发现乙方提供货物与竞价文件中“货物报价表”内容有偏差，乙方必须在规定时间内无条件更换为合格的货物，由此情况造成甲方经济损失的由乙方承担。

b.计量检定校准

甲方在收到货物设备且经供方安装调试完成后30个工作日内，委托甲方指定的计量检定校准机构进行检定/校准，必要时乙方须配合。若检定、校准合格则相应费用由甲方负责，若检定、校准不合格则相应费用由乙方负责，并由乙方负责对仪器进行调整直至符合检定、校准标准。乙方在试验检测仪器货物设备安装调试计量检定、校准不合格时，应于30个工作日内重新安装调试完毕，计量检定合格后，质量保证期顺应延长。

c.最终验收

- 货物设备安装、调试并计量检定校准后，由乙方负责并会同甲方及有关部门按规定的验收标准要求进行最终验收，验收结果由双方确认签字。

3.4 技术资料要求：

成交人应向采购人提供以下目录的技术资料壹套。各项指标和参数应符合验收标准，采购人有权委托有资格的单位或机构对货物性能、精度进行校核。

1.出厂明细表(装箱单)；

2.出厂检验报告或合格证书；

3.使用说明书；

4.主要零部件目录；

5.相关文件、支持程序软盘或光盘（如有）；

6.合同中要求的其它文件资料。

3.5 专用工具

成交人应向采购人提供安装和维修所需的特殊专用工具及清单(如有)，其费用包括在投标总价内。

（四）付款方式

付款方式及期限：根据到货期要求不同，分两批进行结算（国产货物为第一批，进口货物第二批）。同一批次货物全部运到采购人指定地点安装完毕并依据第四章3.3条款最终验收合格后，支付该批次货物合同金额的 90 %；从货物验收合格日期起计算，质保期内满足正常使用要求，支付该批次剩余的10 %质保金。

成交人应在结算时提交以下材料：1、提供有关合同货物全额正式的增值税发票；2、提供采购人货物的验收单。

# 第五章  竞价文件格式

项目名称：

项目编号：

（正本或副本）

竞价文件

报价人:                            （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

日期：        年      月      日

目  录

一、 竞价函及分项报价表；

二、 授权委托书或法定代表人身份证明；

三、 响应偏离表；

四、 企业相关证件；

五、 业绩证明材料；

六、 售后服务方案；

七、 其他材料（如有）。

一、竞价函及报价表

（一）竞价函

致：                （采购人名称）

- 我方已仔细研究了         (项目名称)竞价文件、技术规范书（若有）及补遗书（若有）的全部内容，愿意以含税报价小写￥       （大写：人民币    ）提供本项目货物或服务，并按合同约定履行义务。

2.我方的竞价文件包括下列内容：

- （1） 竞价函及报价表；

- （2） 授权委托书或法定代表人身份证明；

- （3） 商务和技术偏差表；

- （4） 资格审查资料；

- （5） 代理服务费承诺书

- （6） 其他资料

竞价文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以竞价函为准。

3.我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方竞价文件的全部要求。

4.我方承诺在竞价文件规定的竞价文件有效期内不撤销竞价文件。

5.如我方成交，我方承诺：

（1） 在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2） 在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3） 按照竞价文件要求递交履约保证金；

（4） 在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6.我方在此声明，所递交的竞价文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第一章“竞价公告”中规定的供应商不得存在的情形或关联关系，若存在上述情况，同意按照弄虚作假处理。

7.                  （其他补充说明）。

单位：                                     (盖单位公章)

法定代表人或其授权的代理人：         (签字)

地  址：

电子邮箱：

电  话：

邮政编码：

年    月    日

（二）货物报价表

注：报价人在填写下表时不得改动表中已填写内容，不得改动序号顺序。

表1 仪器设备

| 序号 | 名称 | 数量 | 生产厂家 | 规格型号 | 含税单价（元） | 含税总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 压实沥青混合料密度试验器 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | - 电热恒温鼓风干燥箱 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | - 电子天平（量程15kg，精度0.1g） | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | - 电子天平 （量程5000g，精度0.01g） | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | - 沥青标准集料筛 | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | - 钢直尺 | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | - 数显卡尺 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | - 马歇尔自动击实仪 | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | - 多功能电动液压脱模器 | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | - 马歇尔稳定度试验仪 | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | - 最大理论密度仪 | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | - 燃烧法沥青含量定仪（燃烧炉） | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | - 自动沥青混合料拌合机 | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 | - 插入式温度测定仪 | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | - 恒温水浴 | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 | - 路面取芯机 | 1 |  |  |  |  |  |
| 17 | - 沥青路面渗水仪 | 1 |  |  |  |  |  |
| 18 | - 构造深度仪 | 1 |  |  |  |  |  |
| 19 | - 手动芯样切割机 | 1 |  |  |  |  |  |
| 20 | - 路面横断面尺 | 1 |  |  |  |  |  |
| 21 | - 三米直尺 | 1 |  |  |  |  |  |
| 22 | - 红外热成像仪 | 1 |  |  |  |  |  |
| 23 | - 无核密度仪 | 1 |  |  |  |  |  |
| 24 | - 移动拖车静音箱式柴油发电机组 | 1 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

表2 集装箱改造及装修项目说明

| 序号 | 项目名称 | 项目说明 | 数量 | 含税单价 （元） | 含税总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全新定制集装箱 | 1.全新集装箱及运输到甲方指定地点； 2.集装箱尺寸：长度8m、宽度3.0m；高度2.9m； 3.集装箱箱体材质：Q235型钢，厚度2mm。 | 1 |  |  |  |
| 2 | 集装箱切割改造装修 | 门窗、空调等预留位置切割及门窗框方管焊接，结构加强。 | 1 |  |  |  |
|  |  | 空调外机保护罩、排风扇外罩。 | 1 |  |  |  |
|  |  | 水电及设备管路预埋安装，电箱、进水管等，其中大功率设备需配置独立空开。 | 1 |  |  |  |
|  |  | 箱体加固预埋件铺设（台面及设备加固预埋件）。 | 1 |  |  |  |
|  |  | 1.保温层：阻燃板厚度9mm（外层）、岩棉条厚度50mm（中间层）； 2.地板：PVC板厚度2mm； 3.墙板：竹炭纤维板。 | 1 |  |  |  |
|  |  | 定制击实仪单独防震底座（接地、固定、预留膨胀螺丝孔）。 | 1 |  |  |  |
|  |  | 门窗隔断等安装（至少配备1个指纹密码锁） | 1 |  |  |  |
|  |  | 钢结构试验台面定制安装： - 1.边试验台尺寸：3500×630×800mm，一套； - 2.转角台尺寸：900×900×800mm，两套； - 3.水池尺寸：800×630×800mm，一套（下方配备60L储水箱，含抽水泵）； - 4.工作台尺寸：900×630×800mm，一套。 | 1 |  |  |  |
| 3 | 设备自装卸液压系统 | 液压自动装卸脚及配套液压设备、管线： - 1.配备四个液压杆，可折叠伸展，可同步升降，升降高度约1.6m，单柱承重10t； - 2.配备24V铅酸电池。 | 1 |  |  |  |
| 4 | 空调 | 格力，3P变频冷暖挂机1台。 | 1 |  |  |  |
| 5 | 设备的紧固件 | 设备固定件设计加工，五金加工件。 | 1 |  |  |  |
| 6 | 其他设备 | 1.显示器尺寸：50寸； 2.监控系统：高清摄像头1个、1T内存SD卡1个、可接12V铅酸电池； 3.消防设备：2个3kg手提式干粉灭火器。 | 1 |  |  |  |
| 7 | 图纸 | - 1.集装箱改造布局； - 2.线路布局。 |  |  |  |  |

## 二、授权委托书或法定代表人身份证明

（一）授权委托书

本人（姓名）系（单位名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、修改、撤回（项目名称）   竞价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：从本授权书授权之日起至竞价文件有效期截止日。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证正反面复印件。

单位：        （盖单位公章）

法定代表人：             （签字）

身份证号码：

委托代理人：             （签字）

身份证号码：

日期：      年   月    日

注：如果由报价人的法定代表人亲自签署竞价文件，则不需提交授权委托书。

（二）法定代表人身份证明

单位名称：

姓名：       （性别：    年龄：     职务：               ）系    （单位名称）   的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证正反面复印件。

单位：     （盖单位公章）

日期：    年    月    日

三、响应偏离表

| 序号 | 内容 | 竞价文件要求（或条款号） | 有无偏离 | 偏离描述及 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、技术部分 |  |  |  |  |
| 1 | 压实沥青混合料密度试验器 | - 1.水箱有效容积：约83L；网篮均可全自动升降； - 2.制冷压缩机功率：1/4匹； - 3.电热管功率：1.3kW； - 4.循环水泵流量：10L/min； - 5.电子浸水天平：最大称量：15㎏；称重感量：0.1g； - 6.水浴控温精度：（25±0.5）℃； - 7.工作电源：AC（220±10%）V，50Hz； - 8.整机功耗：不大于1600W； - 9.配置高精度电子天平，采用高精度温控仪，“高精度温控仪+微电脑控制技术”控制水浴温度。 | 填写“无偏离、正偏离、负偏离” |  |
| 2 | - 电热恒温鼓风干燥箱 | - 1.立式，工作室尺寸(宽×深×高）：约500×600×750（mm）功率约2600W； - 2.温度调节范围：RT+10～300℃； - 3.横向风循环结构，利于空气混匀，空间利用率高，干燥速率快； - 4.不锈钢内胆;外带有观察窗； - 5.加热采用镍铬合金加热丝加热； - 6.温度波动度：±1℃； - 7.带定时功能。 |  |  |
| 3 | - 电子天平 | - 量程15kg，精度：0.1g，高准确度级，可充电。 |  |  |
| 4 | - 电子天平 | - 量程5000g，精度：0.01g，高准确度级。 |  |  |
| 5 | - 沥青标准集料筛 | - 方孔筛0.075mm～53mm。 |  |  |
| 6 | - 钢直尺 | - 量程：500mm，精度1mm。 |  |  |
| 7 | - 数显卡尺 | - 0～300mm，精度：0.01mm。 |  |  |
| 8 | - 马歇尔自动击实仪 | - 全自动标准马歇尔击实仪，满足《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG 3410-2025规程要求： - 1.通过电子计数器设定所需击实次数； - 2.击实锤：压实头底面直径98.5mm±0.5mm，厚度不小于12.5mm，导杆直径16mm，滑块质量为4536g±9g,自由落高为457.2mm±1.5mm；击实锤总质量为7850g±50g； - 3.击实预置范围：0~9999次可设置； - 4.锤击频率：55-68次/分； - 配置通用脱模器，标配马歇尔试模30个。 - 5.配置大型击实锤，压实头底面直径149.4mm±0.2mm,厚度不小于12.5mm，导杆直径16mm，滑块质量为10210g±10g,自由落高为457.2mm±2.5mm，配套大型击实试模6个。 6.击实台：由硬木墩、钢板和底座等组成。硬木墩长×宽为(200mm±5mm)×(200mm± 5mm)、高为455mm±5mm,宜采用密度为0.67-0.77g/cm3的干燥层压硬木。硬木墩顶部为低碳钢板，其尺寸为(305mm±5mm) ×(305mm±5mm)×(25mm±2mm)。硬木墩底部为底座，通过4根螺栓将钢板、硬木墩固定在底座上，每根螺杆的张紧扭矩相当于10N·m±1N·m(M10 螺纹上)。底座为长×宽不小于450mm×450mm、高200mm±5mm的实心水泥混凝土块(密度不小于2.2t/m3),或厚度不小于200mm的实心混凝土板。 |  |  |
| 9 | - 多功能电动液压脱模器 | - 1.系配合电动击实仪试件脱模，液压上下降； - 2.配有三种试模定位板及顶帽，配置不小于厚度12.5mm圆形钢块，标准试件时钢块直径不小于100mm，大型试件时钢块直径不小于151mm； - 3.最大脱模力：150KN； - 4.最大脱模高度：240mm，上下升速度：约120mm/min； - 5.电磁阀，AC220V双向电磁阀油泵，G型齿轮泵油箱，额定容量约8L。 |  |  |
| 10 | - 马歇尔稳定度试验仪 | - 1.测试荷载：（0～50.00）kN，测量误差：±0.05%（F.S）； - 2.测试位移：0mm～10mm，测量误差：±0.5%（F.S）； - 3.加载速率：（50±5）mm/min； - 4.工作电源：AC（220±10%）V，50Hz； - 5.整机功耗：不大于700W； - 6.配套劈裂夹具。 |  |  |
| 11 | - 最大理论密度仪 | 1.电源电压：AC（220±10%）V、50Hz； 2.容器容积：4000ml×2只； 3.真空泵功率：160W； 4.负压容器内负压：3.7kPa（27.5mmHg±2.5mmHg），允许偏差±0.3kPa； 5.振动机功率：30W； - 6.外形尺寸：580mm×580mm×600mm（长×宽×高）。 |  |  |
| 12 | - 燃烧法沥青含量定仪（燃烧炉） | - 1.在燃烧过程中内置天平自动监测样品重量，天平精度0.1克，天平采用进口专用天平； - 2.具有自动开始打印报告功能； - 3.采用高温过滤系统：具有后燃烧室二次燃烧及高温过滤器技术； - 4.控制界面可以方便输入正或负修正系数； - 5.沥青燃烧炉可自动检测测试终点，误差小于0.01%； - 6.沥青含量的测试精度达：0.10%； - 7.温度范围：200～650℃，燃烧后应达到850℃以上。 配2套网篮。 |  |  |
| 13 | - 自动沥青混合料拌合机 | - 1.拌和量：至少20升（设有放入矿粉、纤维专用的加料口）； - 2.控温范围：室温～200℃（石棉网电热套式加热，温度不过冲）； - 3.控温精度：±5℃（彩色液晶触摸屏幕显示）； - 4.控时范围：0～999秒； - 5.控时精度：±1秒； - 6.拌合桨转速：自转70-80圈/分；公转40-50圈/分； - 7.拌合电机：380伏、1400转/分； - 8.升降电机：380伏、1400转/分； - 9.拌和温度具有自动调节控制功能，并可自动控制拌和时间，实现了操作自动化； - 10.采用数字显示器。 |  |  |
| 14 | - 插入式温度测定仪 | - 数显直读，量程：400℃，精度：0.1℃。 |  |  |
| 15 | - 恒温水浴 | - 1.水浴容量：88～92（L）； - 2.温控范围：（室温+5）℃～70℃； - 3.控温精度：±0.1℃； - 4.加热装置：电加热器，功率约2400W； - 5.水浴循环：磁力循环泵自动循环。 |  |  |
| 16 | - 路面取芯机 | - 1最大钻孔取芯直径：Φ200mm； - 2.最大钻孔取芯深度：700mm(可配加长杆)； - 3.钻孔方向：垂直向下； - 4.启动方式：手动启动； - 5.钻头形式：金刚石钻头，内径100mm±2mm、150mm±2mm，深度可调，各配2个； - 6.配套动力：汽油机； - 7.5.5马力，进口汽油发动机； - 8.配专用拆卸钻头扳手一套。 - 9.金刚石钻头速率：1000r/min。 |  |  |
| 17 | - 沥青路面渗水仪 | - 上部盛水量筒由透明有机玻璃制成，容积600ml上有刻度，在100ml及500ml处有粗标线，10mm高度为20mL； - 2.下方为透明有机玻璃筒； - 3.底座：为铝制或不锈钢材质，下方开口内径150mm-151mm，外径300mm，上方中部有一个出水孔直径为25mm±2mm， - 4.渗水仪内部设有一个活塞，底部为橡胶塞，外径稍大于出水孔孔径； - 5.半自动式，渗水仪内部设有一个液位传感器，试验时显示器实实时显示液面高度和渗水系数； - 6.套环：变厚度金属圆环，底部为刀口，外径为149mm～150mm,宽度5mm,上壁厚约个5mm； - 7.配重：铸铁或不锈钢，两块1/2圆或四块1/4圆，总质量约10kg。 |  |  |
| 18 | - 构造深度仪 | - 1.量砂筒，容积为25mL±0.15mL； - 2.推平板：木质或铝制，直径50mm，底板粘贴一厚1.5mm的橡胶片，上面有一圆柱把手； - 3.配挡风板。 |  |  |
| 19 | - 手动芯样切割机 | - 1.锯切芯样直径:φ50、φ75、φ100、φ150； - 2.锯切试件长度:大于40mm； - 3.配件：金刚石锯片2片。 |  |  |
| 20 | - 路面横断面尺 | - 1.断面尺长度： 0.5-3.8m 可调； - 2.深度测量精度：1mm; - 3.材质：金属制直尺； - 4.显示方式：深度尺游标数显。 |  |  |
| 21 | - 三米直尺 | - 1.材质：铝合金材质 - 2.长度：3m公路尺 - 3.塞尺精度：0.2mm - 4.配水平泡、手提扣、转轴连接扣 |  |  |
| 22 | - 红外热成像仪 | - 1.红外分辨率：不小于384×288像素； - 2.热灵敏度（NETD）30℃时：75mk； - 3.温度范围：-20℃至+650℃； - 4.温度精度：±2℃或2%取大值； - 5.图像帧频：30Hz； - 6.调焦方式：自动对焦； - 7.镜头识别：自动识别； - 8.全局温度修正：支持发射率、环境温度、反射温度、相对湿度、测温距离、红外窗口(温度和透过率)修正； - 9.全辐射视频录制：支持可供分析的热像视频录制； - 10.本机分析：设备直接分析热像照片或视频； - 11.PC分析软件：支持温度曲线分析、报告生成，支持全辐射视频帧级分析； - 12.拍摄功能：摄像头硬件1300万像素，工业级数码相机； - 13.拍摄模式：单帧拍摄和定时拍摄； - 14.数据连接：支持蓝牙、USB、HDMI、PC全辐射热像视频流； - 15.防护等级：IP52； - 16.工作温度：-10℃至+50℃； - 17.抗跌落：1米跌落测试； - 18.重量：小于1.5kg。 |  |  |
| 23 | - 无核密度仪 | - 1.测量原理：采用电磁波反射技术（非核子法），通过介电常数变化计算沥青混合料的密度； - 2.测量深度范围：25mm至100mm； - 3.精度满足：0.003g/cm3； - 4.测量显示：密度、压实度、表面温度、混合料名称； - 5.集成温度传感器范围：-17.7℃至177.6℃； - 6.测量速度：1.5-3秒/次； - 7.环境适应性：IP65防尘防水、锂电池续航、工作温度-10℃至50℃； - 8.存储容量：能够存储上千条数据； - 9.输出方式：USB、蓝牙或无线传输； - 10.操作特征：显示器、状态条、项目细节、混合料细节、数据存储、报告、GPS控制、软件升级、数据管理、时间和日期设置、单位、计算器、客户支持、用于可编程的目标密度、用户可更换的电池； - 11.支持连续模式、单点模式、分隔模式和取平均值模式。 |  |  |
| 24 | 移动拖车静音箱式柴油发电机组 | 1.功率/容量（kW/kVA）：≥30/37.5； 2.额定电压（V）：≥380V； 3.额定频率（Hz）：≥50； 4.额定电流（A）：≥54.1； 5.额定功率因数：≥0.8（滞后）； 6.噪音：≥98dB（A）@1m； 7.额定转速（r/min）：≥1500； 8.相数及接法：三相四线、星形接法 ； 9.冷却方式：闭式循环强制水冷； 10.启动方式：DC24V 电启动； 11.调速方式：电子调速； 12.调压方式：自动； 13.励磁方式：无刷励磁； 14.绝缘等级：≥H； 15.防护等级：≥IP23； 16.控制方式：手动； 17.散热水箱设计温度（℃）：≤45； 18.燃油：0#柴油； 19.移动底盘。 |  |  |
| 二、服务部分 |  |  |  |  |
|  | 服务要求 | 第四章 采购内容及要求 第二条 第（三）项 “服务要求” | 填写“无偏离、正偏离、负偏离” |  |

备注：

1.对“偏离”一栏，填写“无偏离、正偏离、负偏离”。其中正偏离是指所投货物技术性能优于竞价文件所规定的技术性能；负偏离是指所投货物技术性能低于竞价文件所规定的技术性能。

2.竞价文件（含资格、须知、合同和服务要求等）规定的各相关条款要求，如果报价人的响应文在实质上不响应或出现负偏离的以上相关要求的，该响应文件作废不参与评审。

3.报价人需逐条响应。

单位名称：        （全称并加盖公章）

单位法定代表人（或授权代表）签字： ____________

年    月    日

- 企业相关证件

（营业执照、资质证书（如有）、业绩证明等复印件）

（提供证明材料须加盖单位公章）

五、业绩证明材料

（提供证明材料须加盖单位公章）

六、售后服务方案

- 内容包含以下四项：1、承诺的免费保修期时长；2、服务响应时间；3、售后技术支持；4、质量保证措施。

- 七、其他材料（如有）

第六章  评审细则

- 评审办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素与标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 本项目采购实行一次性报价。采用单信封形式，实行资格后审，并采用最低评审价法，评审小组对满足竞价文件资格要求和实质性要求的响应文件，按照本规定的评审标准进行评审，并按经算数错误修正后的报价由低到高的顺序推荐第一成交候选人、第二成交候选人、第三成交候选人。若采用现场递交响应文件的，报价人的法定代表人或其授权代表应按规定的时间(具体准确时间另行通知)和下述要求到现场签字确认和竞价，否则将被采购小组视为未实质性响应竞价文件要求，其报价将被拒绝，不予推荐成交。 |
| 2 | 形式评审与响应性评审标准 | 响应文件存在下列情形之一的，按重大偏差处理，其响应文件将被否决： - （1）未按竞价文件的规定进行报价的； - （2）不符合“第二章竞价须知序号3”报价人资格合格条件的； - （3）响应文件未按照竞价文件规定的格式、内容和要求填写，造成对竞价文件实质性未响应的。 - （具体内容见第四章采购内容及要求）。 a.响应文件未按竞价文件规定填报项目名称、项目编号、补遗书编号（若有）等； b.响应文件中提供的资格证明文件不全的； c.响应文件商务及技术文件中有报价的； d.未按规定的增值税税率计算报价的； e.本项目不接受联合体报价人参与竞价； f.实质性影响合同的范围、质量和履行； g.不公正地影响了其他作出实质性响应的报价人的竞争地位； h.报价（或经修正后的报价）超过了竞价文件（或补遗书）设定的最高限价； （4）响应文件上法定代表人或其授权代理人的签章或单位盖章不符合竞价文件规定； （5）报价人法定代表人的授权代理人签署响应文件的，未提交法定代表人身份证明或授权委托书； （6）报价人法定代表人若亲自签署响应文件的，未提供法定代表人身份证明； （7）报价的大写金额无法确定具体数值； （8）响应文件有多个报价，或提交了选择性报价； （9）响应文件提交了调价函； （10）如果有证据显示报价人以他人名义报价、与他人串通报价、以非法手段谋取成交。 （11）响应文件附有报价人不能接受的条件； （12）响应文件递交时间超过响应文件递交截止时间的； （13）响应文件中提供虚假或失实资料的； （14）不按评审小组的要求进行澄清、说明或补正； （15）权利义务不符合竞价文件规定： a.报价人不接受竞价文件规定的风险划分原则，提出新的风险划分办法； b.报价人增加采购人的责任范围或限制采购人权利，或减少报价人义务； c.报价人提出不同的验收、计量、支付办法； d.报价人对合同纠纷、事故处理办法提出异议； e.报价人在报价活动中有欺诈行为； f.报价人对合同条款有重要保留。 （16）不符合竞价文件中规定的其他实质性条款。 |
| 3 | 详细评审标准 | 采购小组对初步评审合格的报价人提交的响应文件进行详细评审，审核报价人是否承诺完全满足竞价文件中规定的技术、商务、合同、服务等条款；审核报价人是否存在异常低价导致可能影响服务质量或不能诚信履约的情形（如果有的话，报价人应按采购小组要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，将被视同为不符合采购需求，详细评审不合格，该报价人将失去成交报价人资格）。在详细评审过程阶段，采购小组可以与报价人就未明确的或需要深入了解的内容进行交流、沟通和谈判；如果采购小组有要求合格报价人对技术、商务、合同、报价等相关问题进行澄清承诺或详细说明的，则报价人应在采购小组规定时间内提交澄清承诺说明，否则视同为报价人不符合采购需求，详细评审不合格，该报价人将失去成交报价人资格。 |

- 1.评审委员会的组建：福建省高速公路养护工程有限公司评审小组的组建及评审工作的组织。评审小组由相关评审专家（以下简称“评委”）共3人及以上单数组成。

- 2.评审方法

本次评审采用最低评审价法。

- 3、评审标准

3.1 初步评审标准

3.1.1 形式评审标准：见评审办法前附表。

3.1.2 响应性评审标准：见评审办法前附表。

3.2 详细评审标准

详细评审标准：见评审办法前附表。

- 4、评审程序

- 4.1 初步评审

4.1.1 评审小组依据竞价公告中的报价人基本资格条件、评审办法前附表第2款规定的标准及其他要求响应的条款对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，其响应文件被否决。只有初步评审合格的报价人才能进入下一步技术、商务评审(即详细评审)。如果某个报价人的初步评审不合格，则该报价人的响应文件将被否决，按无效响应文件处理。如果资格性及响应性审查(即初步评审)合格的供应商少于3家，则本项目竞价活动依法终止，另行安排采购。

4.2 详细评审

4.2.1评审小组依据评审办法前附表第3款规定的要求对响应文件进行详细评审。

4.2.2评审小组发现报价人的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其成本的，应当要求该报价人做出书面说明并提供相应的证明材料。报价人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评审小组认定该报价人以低于成本报价，其响应文件作废。

4.3 响应文件的澄清和补正

4.3.1在评审过程中，评审小组可以书面形式要求报价人对所提交的响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评审小组不接受报价人主动提出的澄清、说明或补正。

4.3.2 澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。报价人的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

4.3.3 评审小组对报价人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求报价人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审小组的要求。

4.3.4 凡超出竞价文件规定的或给采购人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评审时不予考虑。

- 4.4 详细评审各项工作完毕后，竞价阶段结束。如果经详细评审的合格报价人不足三家，则本项目采购活动终止。

5.最后报价和推荐成交报价人

竞价阶段结束后，评审小组将对各报价人填写的报价进行算数核算或修正，如果与报价人填写的报价有不一致的，将以评审小组修正后的为准。评审小组将通过现场工作人员，将相应报价人递交的经修正后的最终报价进行现场公布，现场工作人员制作报价记录，并由报价人法定代表人或其授权代表现场进行签字确认，报价人应派法定代表人或其授权代表参加报价竞价。报价人无故中途退场或者其他原因，造成的迟到或者未派员参加报价竞价或部分报价人放弃竞价权利，并不影响评审小组依照竞价文件规定执行相应程序，且视为报价人自动放弃相应权利并完全认可评审小组在竞价活动中公布的各项数据、意见和结论。

评审小组将对确定为实质上响应竞价文件要求的报价人的报价进行算术性错误修正，算术性错误修正的原则如下：

（1）当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准。

（2）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，并修正合价。除非评审小组认为单价有明显的小数点位置差错，此时以标出的总价为准，修正单价。

（3）如果合价累加得出的总价与标出的总价不一致，以合价累加得出的总价为准，修改总价。

（4）在采购人给定的设备清单中漏报了某个设备的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的设备的单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他设备的单价、合价和总额价之中。

（5）在采购人给定的设备清单中多报了某个设备的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从采购报价中扣除多报的设备报价或设备报价中增加了报价范围的部分报价。

（6）当单价与数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但报价人自行修改了设备的数量，则其合价按采购人给定的设备数量乘以报价人所报单价予以修正。

修正后的最终报价若超过项目控制价上限，报价人的响应文件作废。

按上述算术性错误修正的原则及方法调整合格报价人的最终报价，经报价人同意后，调整后的报价对报价人起约束作用。如果报价人不接受改正后的报价则其报价将被拒绝，并不影响采购工作。

修正后的最终报价仅作为评审价的计算，若修正后的最终报价低于原报价，则签订合同时以修正后的最终报价为准，同时按比例修正相应设备的单价或合价；若修正后的最终报价高于原报价，则签订合同时以原报价为准，同时按比例修正相应设备的单价或合价。

评审小组将对通过初步评审、详细评审合格并按规定时间递交报价的各合格报价人，根据各报价人的响应文件、澄清承诺文件（补充响应文件）以及报价响应文件，经综合分析、比较，根据符合采购需求的前提，从质量和服务均能满足竞价文件实质性响应要求的报价人中，按照经算术错误修正后的报价由低到高的顺序进行排序，报价最低的报价人推荐为第一成交候选人，报价第二低的报价人推荐为第二成交候选人，报价第三低的报价人推荐为第三成交候选人。如果出现相同的报价，则以营业执照中注册资金多的报价人优先排序在前推荐。若前述情况仍然出现相同，则由评审小组全员记名投票，得票多的供报价人优先排序在前推荐。

- 6.成交候选人经采购人依法确定后即为成交报价人，采购人发出成交通知书。